TX-2000型X荧光硫测定仪

使用及维护事项

1、仪器开机预热30分钟方可做样。

2、能谱测量：正常情况下，峰位在阈值1.4V~1.6V范围内。

3、标定：仪器标定开始时必须对标定数据区进行清空，以使以前的数据不影响本次标定【1初始化标定工作区】→【确认清除标定工作区数据】完成初始化；【2测量标定样】 放入第1号标样（按标样从小到大的顺序依次编号）→【启动】屏幕显示计数值后拿出1号标样并放入2号标样，重复上述步骤（最多12个标样），全部标样测量完毕→【退出】；【3输入标定样硫含量】对号输入硫标样值；【4计算系数】编号1：选定1,2,3,4，；编号  2：选定4,5,6，7；编号3：选定7,8,9,10； 编号4：选定10,11,12。

4、油品量:3ml(相当油层厚度4mm～5mm)。

5、样品：

(1)聚脂膜按压时要保证膜的平滑不能有皱痕；

(2)待测样品应倒在样品杯中央，不要沿杯壁倒入样品杯中，更不能倒在样品杯体外；

(3)装进待测样的样品杯，一定要放进样品台板上防漏油部件里，才可进行含量分析；

(4)待测样品硫含量测量完，应立即取走已装进待测样的样品杯，防止待测样漏油造成防漏油部件被污染，影响下一个待测样硫含量的准确分析；

(5)为避免防漏油部件被灰尘等污染，在未分析样品期间，应在其上盖上保洁罩；

(6)样品杯为一次性使用，防漏油部件膜上目视到漏油溢出，应立即更换防漏油部件膜；

(7)严禁将待测样，特别是可燃性液体泄露或洒入分析仪器内；

6、一般情况下不必关仪器电源，仪器可以24h连续运行，较长时间不分析样品，请从样台上取下并保管好防漏油部件。