TSJ-2000全自动酸值测定仪

使用及维护事项

1.标定：称0.1g-0.15g邻苯二甲酸氢钾（需烘干，精确0.0002g）溶于100ml新煮沸过的纯净水中冷却后用0.1mKOH异丙醇标液滴定，终点体积为V1代入c=m/0.2042V1计算，m-称量，204.2为邻苯二甲酸氢钾分子量。

2.甘汞电极（指示）：饱和氯化钾异丙醇溶液。

3.样品重量取值：   酸值 mg/g          称量 g

0.05             20±2.0

1.0-5.0          5.0±0.5

5-20             1.0±0.1

20-100           0.25±0.02

100-250          0.1±0.01

4.空白检测：每更换试剂（一种或几种）均需测定空白值。

5.长期停用，再次使用前，均需发送标度5-10ml标液，用以排空滴定管中的空气。

6.滴定头有一层防浸漏膜，其功能是溶液只能排出外液不能浸入，做样完成后，均需检查滴定头是否脱落完好，其装配是螺旋式。

7.搅拌器调速电位器，不能作为电源开关，做完样时应关闭搅拌器电源，防止取下滴定杯时，搅拌子损坏电极。做完样需及时清洗滴定杯和电极，并把电极浸置于蒸馏水中。

8.电极污染后，均可用乙醇棉球擦洗，污染严重时可用新鲜重铬酸钾浸泡甘汞电极半小时，玻璃电极2分钟，再用蒸馏水冲洗干净。

9.当电位不正常时，可用随主机配套的2个短路接头分别插入指示和参考电极座。电位如在±0.5mv之间有一稳定值，判断仪器信号正常，可考虑电极及试剂等问题。

10.滴定单元CO2吸收管中钠石灰每两周内必须更换！其颜色不能作为判断方法。注：钠石灰的物理特性是本色-红色，吸收二氧化碳饱和后又返回红色。