TWK-2000微库仑综合滴定仪(氯-固体)

使用及维护事项

1.分析条件：以标样含量为参照。标样的选择规则：标样和样品两者在X —3X区间，数据的准确性可靠，偏离此区间，数据的准确性有偏差。

含量            积分电阻          放大倍数       标样进样量

5ulx0.86=4.3mg

1mg/kg

6KΩ-10KΩ

2400

10mg/kg

2KΩ

2400

5ulx0.86=4.3mg

100mg/kg

0.6KΩ

2400

4ulx0.86=3.4mg

1000mg/kg

0.4KΩ

2400

4ulx0.86=3.4mg

样品进样量在3-4mg左右，自动进样器速度68，行程30-40。

- 偏压值工作范围：90-120mv,更换新电解液后偏压应在150mv左右，偏压值＜100mv，多冲洗电解池尤其参考臂，＞200mv时，请考虑冰乙酸和水质问题并更换，也可以更换参考电极中饱和硫酸钾水溶液或者参考电极。

- 参考电极中填充饱和硫酸钾水溶液，水和晶体缺少时才需要添加，硫酸钾晶体添加高度不超过0.5cm，如果晶体板结可添加温水（50℃以下）置换溶解。

4.每次进样前，须查看气源是否打开及气流是否正常，杜绝没有气流时进样，避免结炭污染石英管和电解池。关闭气源前，应先取下电解池与石英管连接的不锈钢夹，使电解池与石英管分离，否则当气流释放完毕后负压形成，电解液倒吸入石英管，导致污染并报废。

5.库仑氯分析时，电解池须避光，取下电解池时先关闭搅拌器电源，以防搅拌子损坏电极片，调速电位器不能作为电源开关。

6.库仑氯电解池样品入口处须接加热带，保持一定温度，避免样品生成物HCL+H2O,滞留在电解池入口端，使峰形出现二次峰导致结果异常。

7.进样时打开制冷盒盖打入标样或样品后需等待基线平稳后方可按“启动”“进样”。

8.针型阀只能作为流量调节，不能作为气流控制开关，否则极易造成失灵。

9.分析间隔大于1小时，可断开电解池与石英管连接的不锈钢夹，减缓电解池的挥发时间和延长电极镀层的灵敏度。

10.拿取氯电解池时，需手持玻璃池体，谨防滑落。

11.氯池头污染后，可用脱脂酒精棉球，轻轻擦洗（不得损坏镀层）后，放入小烧杯后加入蒸馏水浸泡2小时；池体可用酒精棉球擦洗内壁或者用铬酸洗液浸泡并清洗干净。

12.如有库仑硫，切勿误将库仑硫电解液倒入氯电解池，否则与镀层发生反应，损坏镀层电解池失效报废。

13.进样器设置：

起始位置设定：按“后退”键，当到达起始位置后，先按“停止”键，不松开再按“后退”键。

终止位置设定：按“前进”键，当到达终止位置后，先按“停止”键，不松开再按“前进”键。

位置设置正确，进样只按“进样”键即可。

★特别提示：温控器风扇开关必须在加热电源开关关闭45分钟以后方可关闭。