TWK-2000微库仑综合滴定仪(硫)

使用及维护事项

1.分析条件：以标样含量为参照。标样的选择规则：标样和样品两者在X —3X区间，数据的准确性可靠。偏离此区间，数据的准确性有偏差。

含量          积分电阻           放大倍数             进样体积

1mg/L         10KΩ           100-250(峰形矮宽)         8ul

10mg/L        2KΩ            100-250(峰形矮宽)         8ul

100mg/L       0.6KΩ          100-250(峰形矮宽)         4ul

1000mg/L      0.4KΩ          100-250(峰形矮宽)         2ul

注：输入工作站中的进样体积加0.4ul，如10mg/l就输入8.4

2.偏压值工作范围：140-180mv,更换新电解液后，偏压＜140mv，多冲洗电解池，尤其参考臂。仍然低时，更换蒸馏水（二次蒸馏）或冰醋酸。

3.每次进样前，须查看气源是否打开及气流量是否正常，杜绝没有气流时进样，避免结炭污染石英管和电解池。关闭气源前，应先取下电解池与石英管连接的不锈钢夹，使电解池与石英管分离，否则当气流释放完毕后负压形成，电解液倒吸石英管，导致污染报废。

4.取下电解池时，先关闭搅拌器开关，以防搅拌子损坏电极，调速电位器不可作为开关使用。

5.石英管硅胶垫要定期检查更换，避免漏气，影响重复性。

6.针型阀只能作为流量调节，不能作为气流控制开关，否则极易造成失灵。

7.电解池长期做样污染后，可用小烧杯，加入新鲜重铬酸钾洗液，放入电解池池头浸泡半天后用蒸馏水冲洗干净即可。

8.液体进样器设置：

起始位置设定：按“后退”键，当到达起始位置后，先按“停止”键，不松开，按一下“后退”键。

终止位置设定：按“前进”键，当到达终止位置后，先按“停止”键，不松开，按一下 “前进”键。

位置设置正确，进样只按“进样”键即可。

★特别提示：温控器风扇开关必须在加热电源开关关闭45分钟以后方可关闭。