TBR-4000微机溴价溴指数测定仪

使用及维护事项

1.分析条件：

含量             电流档         终点电压         进样量

＜1mgBr            5mA          570-600左右       500ul

1-10mgBr           5mA          570-600左右       320-100ul

10-100mgBr         5mA          570-600左右       100-50ul

0.1-1gBr	5mA          570-600左右       50ul-10ul

1-10gBr            5mA            600左右          10-2ul

＞10gBr            5mA            600左右         苯稀释进样

2.电解池更换、取卸时，须关闭搅拌器电源，避免搅拌子损坏电极，调速电位器不可作为搅拌器开关使用。7～8天内要转动一下电解池的磨口处。

3.电解池的清洗：（1）参考室、阴极室定期添加电解液，参考电极定期添加饱和KCL水溶液。

（2）池体中心室清洗，用乙醇反复冲洗，污染严重时可加入新鲜重铬酸钾洗液浸泡10分钟，再用蒸馏水反复清洗、浸泡3小时。

（3）阳极、测量电极放入盛有新鲜重铬酸钾洗液的小烧杯中，加热五分钟再用蒸馏水冲洗干净。

4.刚换的电解液读取的偏压应在580毫伏以下，高于680毫伏需要重配电解液或更换甘汞电极。

5.滴定终点的调节:电解液终点的颜色正常是浅黄色，更换新的电解液后，适当调节电位，顺时针或逆时针微调，产生微量的溴使电解液的颜色由无色呈浅黄色。正常分析时，基线将回归到零附近，当基线低于零下时，用高含量标样适量加入，使基线平稳在-100至200之间。