TWC-2000微机盐含量测定仪

使用及维护事项

- 分析条件：以标样含量为参照。标样的选择规则：标样和样品两者在

X —3X区间，数据的准确性可靠，偏离此区间，数据的准确性有偏差。

含量                  积分电阻           进样量

≤1mg/L                6KΩ               80ul

1mg/L ＜含量＜10mg/L         2KΩ               40ul

10mg/L ＜含量＜100mg/L       0.6KΩ              20ul

＞100mg/L             0.4KΩ              10ul

- 偏压的工作范围：90-120mv,更换新电解液后，偏压＜80mv时，电解池（阳极、测量）污染或电解池污染，需清洗。当偏压＞200mv时冰乙酸或水质不合格须更换。也可以更换参考电极中饱和硫酸钾水溶液或者参考电极。

- 参考电极中填充饱和硫酸钾水溶液，水和晶体缺少时才需要添加，硫酸钾晶体添加高度不超过0.5cm，如果晶体板结可添加温水（50℃以下）置换溶解。

4.电极清洗：取出阳极和测量电极，用乙醇脱脂棉球轻轻擦洗，不得破坏电极镀层，再用蒸馏水冲洗。

电解池池体清洗：因长时间样品分析，油样污染电解池电极。取出参考电极（砂芯）、阳极和测量电极，抽干电解液，加入新鲜重铬酸钾洗液浸泡10分钟后，用蒸馏水冲洗并浸泡3小时，然后反复用电解液冲洗即可。阳极室和参考室平时注意添加电解液即可。

5.注意电解池的避光，搅拌子转速均匀，调速电位器只是调节速度，不能作为搅拌开关，否则易失灵损坏。

6.混合时，离心管内溶液必须上下滚动，才能达到混合抽提效果。

7.油样不平行时，可打几次空气，使抽提液上下层混合均匀。并留意离心管是否清洗干净。