TLS-2000微机硫醇硫测定仪

使用及维护事项

1.标定：取5ml的0.01mKI溶液于装有100 ml纯净水滴定杯中，用0.01m硝酸银醇标液滴定，把终点体积V1代入0.01×5/（V1- V0），V0 空白体积。

2.空白检测：每更换试剂（一种或几种）均需测定空白值。

3.长期停用，再次使用前，均需发送标液5-10ml，用以排空滴定管中空气。

4.滴定头有一层防浸漏膜，其功能是溶液只能排出，外液不能浸入，做样完成后，均需检查滴定头是否脱落完好，其装配是螺旋式。

5.搅拌器调速电位器，不能作为电源开关，做完样时应关闭搅拌器电源，防止取下滴定杯时，搅拌子损坏电极。做完样需及时清洗滴定杯和电极，并把电极浸置于纯净水中。

6.电极污染后，均可用乙醇棉球擦洗。

7.当电位不正常时，可用随主机配套的两个短路接头，分别插入指示电极和参比电极 ，电位如在±0.5mv之间有稳定值，判断仪器信号正常，可考虑电极或试剂等问题。