TJN-2000微机碱性氮测定仪

使用及维护事项

1.标定：称取0.01-0.02g(精确到0.0001g)烘干好的邻苯二甲酸氢钾加入40ml冰乙酸加热溶解冷却，再加入40ml二甲苯，滴入2滴结晶紫，用标液进行滴定。 当溶液紫色变成蓝色时滴定体积即为滴定终点体积V1代入C=m/0.2042(V1- V0 ) V0 空白体积。

2.双层甘汞电极（参比电极）：（1）内充液为饱和氯化锂乙醇溶液，及时添加。

（2）外充液为0.2M高氯酸锂冰乙酸一丙酸（体积1:1）溶液（3.2g高氯酸锂溶于100ml溶液中），及时添加。

3.样品重量取值：   碱性氮ug/g(ppm)          样品重g

≤10                  50

10-50                40-20

50-100               20-5

100-500               5-1

＞500                 ＜1

4.空白检测：每更换试剂（一种或几种）均需测定空白值。

5.长期停用，再次使用前，均需发送标度5-10ml标液，用以排空滴定管中的空气。

6.滴定头有一层防浸漏膜，其功能是溶液只能排出外液不能浸入，做样完成后，均需检查滴定头是否脱落完好，其装配是螺旋式。

7.搅拌器调速电位器，不能作为电源开关，做完样时应关闭搅拌器电源，防止取下滴定杯时，搅拌子损坏电极。做完样需及时清洗滴定杯和电极，并把电极浸置于纯净水中。

8.电极污染后，均可用乙醇棉球擦洗，污染严重时可用新鲜重铬酸钾浸泡甘汞电极半小时，玻璃电极2分钟，再用纯净水冲洗干净。

9.当电位不正常时，可用随主机配套的2个短路接头分别插入指示和参考电极座。电位如在±0.5mv之间有一稳定值，判断仪器信号正常，可考虑电极及试剂等问题。