TWA-2微量水分测定仪

使用及维护事项

1.分析条件：                         进样量           含水量

蒸馏水             0.1ul            100ug

0.5ul            500ug

含水乙醇5ug/ul(ppm)     10ul            50ug

10ug/ul(ppm)    10ul            100ug

- 样品进样量应保证每次水的绝对量在30ug-100ug，以保证灵敏度和数据的

准确性。

- 更换电解液，取下电解池前，务必关闭主机电源，避免搅拌子损坏电极。

4.各电极磨口均需涂真空硅脂，保证磨口密封，防止空气中水分入浸池体，每7～8天内要转动一下电解池的磨口处，干燥剂变色后及时更换，防止空气中水分入浸池体。

5.进样口硅胶垫也需定期更换，针孔过多时，空气中水分也易入浸池体，影响重复性，也极易使电解液长期吸水失效。

6.标定时进0.1ul蒸馏水，最终测试结果在97-103ug（进口进样器）之间或者在90-110ug（国产进样器）之间，即证明仪器状态正常。

7.电解池的清洗：用无水乙醇清洗电解池瓶及电解电极、测量电极。将清洗后的电解电极用不高于50℃的烤箱烘干。

。