TBR-2000溴价溴指数测定仪

使用及维护事项

1.分析参数和条件：

含量         给定值            含量                进样体积

溴价＞10gBr       5-3           溴价＞100gBr            0.1ul-1ul

＜10gBr       6-4             100-10gBr              1ul-10ul

溴指数＞10mgBr      7-5             10-1.0                10ul-100ul

＜10mgBr     9.5-7          溴指数 1000-10mgBr       100ul-1ml

10-1mgBr                 1ml-2ml

＜1mgBr                2ml-5ml

2.更换电解液，取下电解池前，务必关闭主机电源，避免搅拌子损坏电极，调速电位器，不可作为搅拌开关使用。

3.测量指示灯闪烁报警：（1）测量电极两铂片短接相碰，须分开，呈平行排列。

（2）测量电极铂片污染，须清洗。

（3）测量电极铂片玻璃烧结处被搅拌子打断。

4.电解电极指示灯闪烁报警：（1）阳极和阴极接线断开或接触不好。

（2）离子交换膜破裂须更换。

5.备用离子交换膜，需放入蒸馏水中保存，不能干式存放，易老化失效。

6.电解池的清洗：（1）指示电极：取出指示电极，放入盛有重铬酸钾洗液的小烧杯内，电炉加热5分钟再用蒸馏水冲洗干净。

（2）电解池池体用乙醇洗刷2遍。