TWK-200S型微机库仑测硫仪

使用及维护事项

1.电解液的配制：碘化钾5g，溴化钾5g ，冰乙酸10ml，纯净水250～300ml。

2.样品原油称重10-20毫克（称准到0.2mg）温度950-1000；煤炭称重50毫克，温度1150 。

3.气流量1L/min以上。

4.漏气：检查干燥管（变色硅胶变色应及时更换），硅胶管接头。

5.石英管里面的硅酸铝棉经常更换。

6.温度升温速度慢，修改温度补偿，不能超过1；或更好硅碳棒。

7.定期清洗电解池：用铬酸洗液浸泡熔板和4个铂金片半天，再用纯净水冲洗。

8.长时间不做样时把电解液放在棕色瓶里。

9.铬酸洗液：用来清洗电解池中被污染的熔板和4个铂金片。（基本比例）：重铬酸钾5g ，浓硫酸100ml，蒸馏水10ml。