TEA-6000硫氮元素测定仪

使用及维护事项

1.每次进样前，须查看气源是否打开及气流量是否正常，杜绝没有气流时进样避免结炭，污染石英管、膜式干燥器及整个管路。

2.石英管硅胶垫定期更换（升温前）避免漏气，影响重复性。

3.分析条件:             裂解氧       进口氧气      氩气      臭氧

气  量       400         50-60        200       200

含量                     进样体积     进样速度

进样量       ＜50mg/L               20ul         98

50mg/L＜含量＜200mg/L        10ul         68

＞200mg/L              5ul          68

注：体积为20ul进样量时，需用25ul针头粗细大小一样的无台阶进样针。

体积为10ul进样量时，需用10ul针头粗细大小一样的无台阶进样针。

4.曲线标定（参照）： (1)低浓度   1-2-5-10 mg/L

(2)中浓度   50-100-200 mg/L

(3)高浓度   200-500-1000mg/L

一条曲线3或4个浓度点分别做3针及以上平行样，所有浓度分析完毕后进入“实时数据”菜单，点击生成曲线，曲线名称可自行命名，打印选PDF。

5.进样器的设置：

起始位置设定：按“后退”键，当到达起始位置后，先按“停止”键，不松开，按一下“后退”键。

终止位置设定：按“前进”键，当到达终止位置后，先按“停止”键，不松开，按一下 “前进”键。

位置设置正确，进样时只须点击工作站中的“进样”即可自动进样。

6.分析系统设有休眠选项，可设置时间40分钟，以减少活性炭的更换频率，再次分析前20分钟打开臭氧和灯源开关，基线稳定后即分析样品。

7.氮分析时，扎针时会出针头峰，所以在每次进样时先扎针，等针头峰出完，基线平稳后再按“进样”键。

警告！紫外灯信号稳定期2000小时！分析间隔如大于1小时，可启用“灯源休眠”功能，以保持紫外灯的灵敏度，再次分析前15分钟打开紫外灯控制开关，基线稳定后，即可分析样品。