TEA-6000硫氮元素测定仪

使用及维护事项

1.每次进样前，须查看气源是否打开及气流量是否正常，杜绝没有气流时进样避免结炭，污染石英管、膜式干燥器及整个管路。

2.分析条件:             裂解氧       进口氧气      氩气      臭氧

气  量       400         200          200       200

标样进样量：4-5ulx0.86=3.4-4.3mg

样品进样量：3-4mg左右

自动进样器速度98，行程30-50

3.曲线标定（参照）： (1)低浓度   50-100-200 mg/kg

(2)中浓度   200-500-1000 mg/kg

(3)高浓度   1000-5000-10000mg/kg

一条曲线3或4个浓度点分别做3针及以上平行样，所有浓度分析完毕后进入“实时数据”菜单，点击生成曲线，曲线名称可自行命名，打印选PDF。

4.进样器的设置：

起始位置设定：按“后退”键，当到达起始位置后，先按“停止”键，不松开，按一下“后退”键。

终止位置设定：按“前进”键，当到达终止位置后，先按“停止”键，不松开，按一下 “前进”键。

位置设置正确，进样时只须点击工作站中的“进样”即可自动进样。

5.分析系统设有休眠选项，可设置时间40分钟，以减少活性炭的更换频率，再次分析前20分钟打开臭氧和灯源开关，基线稳定后即分析样品。

6.进样时打开制冷盒盖打入标样或样品后需等待基线平稳后方可按“进样”。

警告！紫外灯信号稳定期2000小时！分析间隔如大于1小时，可启用“灯源休眠”功能，以保持紫外灯的灵敏度，再次分析前15分钟打开紫外灯控制开关，基线稳定后，即可分析样品。